INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: PARTIDA: 19 CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 CLAVE PREI: 000000000016314 CANTIDAD: 3 NOMBRE GENÉRICO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 1 DE 5 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES		                                           DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 1. Definición. 1.1 Unidad rodadle de soporte de vida, en el cual se encuentra de manera ordenada el equipo, material y medicamentos para iniciar oportuna y adecuadamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar y cerebral. Contiene los siguientes elementos: el equipo de intubación orotraqueal, de ventilación manual, desfibrilador con cardioversión y marcapaso externo transcutáneo. 2. Descripción. 2.1 Carro rodable. 2.1.1 No metálico. 2.1.2 Sistema de freno, en al menos dos ruedas. 2.1.3 Manubrio para su conducción. 2.1.4 Soporte para la tabla de compresiones cardiacas externas. 2.1.5 Sistema de sujeción al carro para tanque de oxígeno. 2.1.6 Poste de altura ajustable para infusiones. 2.1.7 Con al menos 4 cajones frontales: 2.1.7.1 Un cajón ó más con divisores de material plástico para la guarda de medicamentos. 2.2 Equipo electromédico para desfibrilación bifásica, cardioversión y monitoreo continuo. 2.2.1 Para desfibrilación bifásica y cardioversión. 2.2.1 Energía para descarga externa ajustable por usuario. 2.2.1.1.1En el rango inferior de 2 joules y en el rango superior de 200 joules ó mayor. 2.2.1.2 Indicador de nivel de contacto entre las paletas del desfibrilador y el paciente. 2.2.1.3 Selector de modo: 2.2.1.3.1 Sincrónico o cardioversión. 2.2.1.3.2 Asincrónico o desfibrilación. 2.2.1.4 Carga y descarga desde: 2.2.1.4.1 Las paletas y 2.2.1.4.2 El panel de control 2.2.1.5 Sistema de suspensión automática de la carga cuando no se utilice en 60 segundos como máximo. 2.2.1.6 Sistema para probar descarga. 2.2.1.7 Autoprueba de equipo. 2.2.1.8 Paletas para desfibrilación y cardioversión convertibles (tamaño pediátrico-adulto). 2.2.2 Monitoreo continuo con: 2.2.1 Pantalla policromática LCD o TFT. 2.2.2.1 De al menos 5.7 pulgadas. 2.2.2.2 Despliegue simultaneo digital de: 2.2.2.2.1 Frecuencia cardiaca. 2.2.2.2.2 SpO2. 2.2.2.3 Con despliegue de dos canales gráficos simultáneos como mínimo para: 2.2.2.3.1 Onda de SpO2. |  |  |
| --- | --- | --- |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: PARTIDA: CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 CLAVE PREI: 000000000016314 CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 2 DE 5 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES		                                           DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 2.2.2.3.2 ECG en un canal como mínimo a seleccionar de entre 7 derivaciones (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF Y V). 2.2.2.4 Capacidad de memoria para almacenar al menos 46 trazos de ECG con duración no menor de 10 segundos. 2.2.2.5 Análisis de arritmias multiderivación para al menos 4 arritmias diferentes. 2.2.2.6 Registro en papel térmico de tendencia de 24 horas o mayor para: 2.2.2.6.1 Frecuencia cardiaca. 2.2.2.6.2 SpO2. 2.2.2.7 Alarmas visibles y audibles. 2.2.2.7.1 Seleccionables por el usuario para todos los parámetros monitorizados. 2.2.2.7.2 Mensaje en pantalla de conexión del paciente, 2.2.2.7.3 Carga baja de la batería. 2.2.3 Batería recargable que garantice: 2.2.3.1 Al menos 35 desfibrilaciones a carga máxima o 150 minutos de monitoreo continuo, como mínimo. 2.2.3.2 Carga máxima para desfibrilación en Joules de 6 segundos o menor. 2.2.3.3 Tiempo de descarga completa de la batería de 4 horas máxima. 2.2.4 Registrador térmico interconstruido al cuerpo del equipo con dos canales para impresión. 2.3 Marcapaso externo o transcutaneo interconstruido. 2.3.1 Amplitud de pulso seleccionable en pasos de 1 a 10 mA. 2.3.1.1 En el rango de 8 o menor hasta 140 mA o mayor. 2.3.2 Frecuencia del marcapaso ajustable en pasos de 10 pulsos por mínuto. 2.3.2.1 En el rango de 30 pulsos por minuto o menor, hasta 180 pulsos por minuto o mayor. 2.3.3 Duración del pulso de 40 milisegundos o menor. 2.3.4 Activación por modos. 2.3.4.1 Fijo o asincrónico. 2.3.4.2 A demanda o sincrónico. 2.4 Mango del laringoscopio (2) con: 2.4.1 Batería recargable integrada. 2.4.2 Cargador de batería para mango del laringoscopio. 2.4.3 Acabado estriado. 2.4.4 Luz halógena. 2.5 Juegos de hojas para laringoscopio: 2.5.1 Fabricadas de acero inoxidable. 2.5.2 Acabado antirreflejante (opaco). 2.5.3 Esterelizables en autoclave. 2.5.4 Iluminación por fibra óptica. 2.5.5 Estuche para guarda de mango de hojas. 2.5.6 Modelos: |  |  |
| --- | --- | --- |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: PARTIDA: CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 CLAVE PREI: 000000000016314 CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 3 DE 5 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES		                                           DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 2.5.6.1 Rectas Miller de la misma marca del mango. 2.5.6.1.1 juego de 5 piezas del número 0,1,2,3 y 4. 2.5.6.2 Curvas Machintosh de la misma marca que el mango. 2.5.6.2.1 Juego de 4 piezas de los números 1,2,3 y 4. 3 Accesorios. 3.1 Reanimadores: 3.1.1 Tamaño neonatal. 3.1.1.1 Bolsa de doble cubierta o cubierta sencilla de cuacho de silicona o hule corrugado libre de látex en todos sus componentes: 3.1.1.1.1Autoinflable. 3.1.1.1.2 Desarmable. 3.1.1.1.3 Esterelizable en autoclave. 3.1.1.2 Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria. 3.1.1.3 Válvula de seguridad (Pop off) calibrada de 40 cm de agua. 3.1.1.4 Resistencia inspiratoria y aspiratoria máximas en agua/litros/segundo. 3.1.1.5 Conexión para oxígeno suplementario. 3.1.1.6 Conectores para el paciente. 3.1.1.7 Volumen de la bolsa de 300 ml. 3.1.1.8 Reservorio de oxígeno con capacidad de 600 ml. 3.1.1.9 Mascarilla tamaño neonatal. 3.1.1.9.1 Libre de látex. 3.1.1.9.2 Reusable. 3.1.1.9.3 Esterelizable en autoclave. 3.1.1.9.4 Con colchón en todo el contorno. 3.1.1.10 Estuche de plástico rígido para guarda y protección. 3.1.2 Tamaño Pediátrico. 3.1.2.1 Bolsa de doble cubierta sencilla de caucho de Silicona o hule corrugado libre de látex en todos sus componentes. 3.1.2.1.1 Autoinflable. 3.1.2.1.2 Desarmable. 3.1.2.1.3 Esterelizable en autoclave. 3.1.2.2 Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria. 3.1.2.3 Válvula de seguridad (Pop off) calibrada a 40 cm. De agua. 3.1.2.4 Resistencia inspiratoria y espiratoria máximas en agua/litros/segundo. 3.1.2.5 Conexión para oxígeno suplementario. 3.1.2.6 Conectores para el paciente. 3.1.2.7 Volumen de bolsa de 500 ml a 800 ml. 3.1.2.8 Reservorio de oxígeno con capacidad de 2500 ml o mayor. 3.1.2.9 Mascarilla tamaño pediátrico. 3.1.2.9.1 Libre de látex. |  |  |
| --- | --- | --- |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: PARTIDA: CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 CLAVE PREI: 000000000016314 CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 4 DE 5 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES		                                           DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 3.1.2.9.2 Reusable. 3.1.2.9.3 Esterelizable en autoclave. 3.1.2.9.4 Con colchón en todo el contorno. 3.1.2.10 Estuche de plástico rígido para guarda y protección. 3.1.3 Tamaño adulto. 3.1.3.1 Bolsa de doble cubierta o cubierta sencilla de caucho de silicona o hule corrugado, libre de látex en todos sus 3.1.3.1 Bolsa de doble cubierta o cubierta sencilla de caucho de silicona o hule corrugado, libre de látex en todos sus componentes: 3.1.3.1.1 Autoinflable. 3.13.1.2 Desarmable. 3.1.3.13 Esterelizable en autoclave. 3.1.3.2 Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria. 3.1.3.3 Válvula de seguridad (Pop off) calibrada a 40 cm. De agua. 3.1.3.4 Resistencia inspiratoria y espiratoria en agua/litros/segundo. 3.1.3.5 Conexión para oxígeno suplementario. 3.1.3.6 Conectores para el paciente. 3.1.3.7 Volumen de bolsa de 1600 ml a 1900 ml. 3.1.3.8 Reservorio de oxígeno con capacidad de 2500 ml. O mayor. 3.1.3.9 Mascarilla tamaño adulto. 3.1.3.9.1 Libre de látex. 3.1.3.9.2 Reusable. 3.1.3.9.3 Esterelizable en autoclave. 3.1.3.9.4 Con colchón en todo el contorno. 3.1.3.10 Estuche de plástico rígido para guarda y protección. 3.2 Mascarilla de Silicon transparente reusable: 3.2.1 Dos adultos No. 5 3.2.2 Una adolescente No. 4 3.2.3 Una preescolar No. 3 3.2.4 Una recién nacido No. 0 3.2.5 Esterelizables en autoclave. 3.2.6 Desarmables para limpieza y esterilización. 3.3 Mascarilla laríngea: 3.3.1 Una adulto No, 5 3.3.2 Una adolescente No. 4 3.3.3 Una preescolar No, 3 3.3.4 Una recién nacido No. 1 3.4 Guía o estilete de aluminio o acero inoxidable de 8 y 10 Fr (una de cada medida). 3.5 Cánulas tipo Gaudel desechables, tamaño 00,1,4 y 5 (diez de cada tamaño). 3.6 tabla para compresiones cardiacas externas: 3.6.1 de material ligero. 3.6.2 Lavable e inastilable. |  |  |
| --- | --- | --- |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: PARTIDA: CLAVE SAI: 531.191.0391.03.01 CLAVE PREI: 000000000016314 CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 5 DE 5 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES		                                          DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 3.6.3 De alta resistencia a impactos. 3.7 Cable para paciente de cinco puntas para ECG. 3.8 Cable para los electrodos de marcapaso para uso adulto y pediátrico (uno). 3.9Sensores para saturación de oxígeno: 3.9.1 De dedo para aplicación adulto. 3.9.2 Multisitio neonatal reusable (uno). 3.10 Pinza Mcgill (de acero inoxidable). 3.11 Tanque de oxígeno tipo “E” con: 3.11.1 Manómetro y válvula reguladora. 4 Consumible. 4.1 Electrodos para monitoreo de ECG tamaño adulto (100 piezas). 4.2 Electrodos para monitoreo de ECG Tamaño neonatal (50 piezas). 4.3 Un tubo de pasta conductora para desfibrilación y cardioversión. 4.4 Un rollo de papel termosensible para impresión. 4.5 100 sellos de garantía: de plástico, desechables con número de serie para su control. 4.6 Manguera con conectores para paciente y oxígeno suplementario (dos piezas). 4.7 Dos focos de luz halógena para el laringoscopio. 4.8 Electrodos autoadheribles para marcapasos transcutáneo (diez juegos para adulto y dos juegos para pediátrico). 5 Instalación. 5.1 Corriente eléctrica 120v/60 Hz. 6 Mantenimiento. 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar. 7. Normas y estándares. 7.1 Registro sanitario. 7.2 ISO 9001-2000 Ó ISO 13485 Ó ISO 9001-2008. 7.3 FDA ó CE ó su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen. PUNTOS ADICIONALES (PLUS) Sistema de suspensión de la carga del equipo en un tiempo no mayor de 30 segundos. Desfibrilación externa automática (DEA o AED). Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Jefe de los Servicios de Prestaciones Medicas |  |  |
| --- | --- | --- |

________________________________

Nombre y Firma del Representante

Autorizado por el Licitante