INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: PARTIDA: CLAVE SAI: 531.341.2479.03.01 CLAVE PREI: 000000000011823 CANTIDAD: NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL, EQUIPO DE RX. |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 1 DE 3 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES			                  DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| ESPECIFICACIONES Definición 1.1. Equipo de “X” móvil digital directo (DR) con las siguientes características, aplicables según necesidades diagnósticas. Descripción 2.1 Generador de Rayos “X” de alta frecuencia o tipo convertidor Potencia de 30KW o mayor 2.1.2 Ajuste de 40 o menor a 130 KV o mayor Con al menos 24 pasos Corriente de 300 mAs o mayor Tiempo de exposición 2.1.5.1 De 1 ms o menor 2.1.5.2 A 3 segundos o mayor Ajuste de mAs 2.1.6.1 De 0.32 mAs o menor 2.1.6.2 A 360 mAs o mayor 2.1.7 Controles indicadores de parámetros de exposición con despliegue en pantalla digital 2.2 Tubo de rayos “x” 2.2.1 Con ánodo rotatorio de 8500 RPM o mayor 2.2.2 Con al menos un punto focal de 0.8 mm o menor 2.2.3 Con capacidad térmica de almacenamiento del ánodo de 100,000 HU o mayor 2.2.4 Colimador manual con centrador del haz luminoso 2.2.5 Portatubo tipo telescópico o contrapesado 2.2.5.1Giratorio 2.2.5.2 Giro del tubo de +/- 90 grados 2.2.5.3 Altura máxima del foco al piso de 200 cm o mayor 2.3 Cajón guarda chasises. 2.4 Rodamiento con sistema de frenado. 2.5 Peso de 300 kg o mayor 2.6 Con o sin bateria recargable para el disparo. 2.6.1 De 20,000 inAs o mayor 3. Accesorios 3.1 Panel digital de selenio o silicón o silicio amorfo. 3.1.1 De 2600 x 2200 pixeles o mayor 3.1.2 Integrado al equipo 3.1.3 Tamaño de Pixel de 160 micrones o menor 3.2 Capacidad de almacenamiento de 3,000 imágenes sin comprimir o mayor. 3.2.1 Matriz de 1024 x1024 3.2.2 12 bits o mayor 3.2.2.1 Pantalla plana LCD o TFT de 15” o mayor monocromática integrada al equipo 3.2.2.2 Con matriz de 1024 x 1024 o mayor 3.3 Unidad Grabadora de CD y DVD +/- 3.3.1 Software para almacenar estudios compatibles con especificación DICOM 3.0 PS 3.11 incluyendo visor de imágenes DICOM 3.0 3.3.2 Capacidad de grabar visor de imágenes compatibles con DICOM 3.0 3.4 Estándares de comunicación DICOM 3.0 con: 3.4.1 Interfaz de red Ethernel 100 Base T o Ethernel 1000 Base T 3.4.2 Tarjeta de red inalámbrica Wireless 802.11 a/g/n interna 3.4.3 Interfaz DICOM 3.0 con las siguientes clasese de servicio habilitadas para su uso irrestricto 3.4.2.1 Storage Service Class 3.4.2.2 Storage comminment Service class 3.4.2.3 Verification Service Class 3.4.2.4 Print Management Service Class 3.4.2.5 Media Storage Service Class 3.4.2.6 Worklist Service Class 3.5 Mandil emplomado: 3.5.1 De material textil 3.5.2 Repelente al agua 3.5.3 Repelente a manchas 3.5.4Tipo árnes 3.5.5 Con cierre velcro 3.5.6 Con protección equivalente a 0.5 mm. de plomo Tamaño 3.5.7.1 24 a 26 pulgadas de ancho 3.5.7.2 35 a 36 pulgadas de largo 4. Consumibles 4.1 100 CDR 4.2 20 DVD 5. Instalación 5.1 Corriente eléctrica 5.1.1 La que maneje la unidad 5.1.2 60 Hz 6. Normas y Estándares (documentos vigentes) 6.1 Documentación vigente en caso de ser fabricante extranjero 6.1.1 Registro Sanitario 6.1.2 Certificado ISO 9001:2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TUV 6.1.3 CE o FDA o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen 6.1.4 Carta de fabricante en la que se especifique que equipo cumple con la NOM-229-SSA 1-2002. 6.2 Documentación vigente en caso de ser fabricante nacional: 6.2.1 Registro Sanitario. 6.2.2 Certificado ISO 9001:2000 o ISO 9011:2008 O iso 13485 6.2.3 Carta de fabricante en la que se especifique que equipo cumple con la NOM-229-SSA 1-2002. 6.2.4 Buenas prácticas de fabricación. Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Jefe de Servicio de Prestaciones Médicas |  |  |
| --- | --- | --- |

________________________________

Nombre y Firma del Representante

Autorizado por el Licitante