INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL)

| LICITACIÓN: LA-019GYR031-I21-2012 PARTIDA: 18 CLAVE SAI: 531.941.0279.04.01 CLAVE PREI: 000000000012190 CANTIDAD: 2 NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO – ADULTO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 1 DE 3 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES			                                DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 1. Definición: 1.1 El equipo controlado por microprocesador portátil de soporte de vida, para asistencia ventilatoria en pacientes pediátricos y adultos que requieren traslado dentro o fuera de la unidad hospitalaria 2. Descripción: 2.1 Capacidad de usarse en pacientes a partir de 5 kg de peso 2.2 Sistema electroneumático controlado por microprocesador 2.3 Que proporciones ventilación invasiva y no invasiva 2.4 Ciclado por volumen 2.5 Ciclado por presión 2.6 Con los siguientes modos de ventiladión: 2.6.1 Asistida – controlada 2.6.2 Mandatoria intermitente sincronizada más presión de soporte: SIMV/PS 2.6.3 Presión positiva contiua en vías aereas: CPAP 2.6.4 No invasiva con presión positiva NPV con compensación de fugas 2.6.5 Manual 2.7 Peso no mayor de 7 kg 2.8 Bateria interna recargable 2.8.1 Para soporte de las funciones del ventilador, incluyendo fuente de aire 2.8.2 Duración mínima de 1 hora 2.9 Sistema de autoprueba 2.10 Programación de los límites altos y bajos de alarma 2.11 Fuente de aire autónoma interconstruida al equipo 2.11.1 A través de turbina o pistón 2.12 Adaptador para conexión de AC y DC externo 2.13 Capacidad de funcionar en traslados aéreos y terrestres 2.14 Regulador de presión de alimentación naumática de oxigeno o interconstruido 2.15 Capacidad de actualización de software 2.16 Mezclador interconstruido de aire y oxígeno: 2.16.1 Para concentraciones del 21 al 100% 2.17 Control de suministro del 100% de oxigeno 2.17.1 Ajustable por el usuario 2.17.1.1 De 1 a 3 minutos 2.18 Seguro de teclado que evite modificaciones accidentales 2.19 Válvula de sobrepresión 2.20 Base rodable con soporte para ventilador 2.20.1 Capacidad de soportar tanque de oxigeno tipo “E” 2.21 Controles: 2.21.1 Volumen corriente ajustable desde 50 hasta 2000 ml 2.21.2 Flujo o tiempo inspiratorio ajustable 2.21.3 Frecuencia respiratoria ajustable de 2 o menor a 80 o mayor a respiraciones por minuto 2.21.4 Presión positiva al final de la espiración: PEEP 2.21.5 PEEP/CPAP regulable de 0 a 20 cm H2O o mayor 2.21.6 Ventilación de respaldo por volumen 2.21.6.1 Por presión en caso de apnea 2.21.7 Capacidad de suministrar flujo inspiratorio o continuo 2.21.8 Sensibilidad por presión y por flujo 2.21.9 Tiempo de pausa espiratoria o control de flujo con tiempo inspiratorio |  |  |
| --- | --- | --- |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: LA-019GYR031-I21-2012 PARTIDA: 18 CLAVE SAI: 531.941.0279.04.01 CLAVE PREI: 000000000012190 CANTIDAD: 2 NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO – ADULTO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 2 DE 3 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES			                              DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 2.23 Alarmas audibles y visibles priorizadas que detecten: 2.23.1 Baja de volumen minuto 2.23.2 Apnea o baja frecuencia respiratoria 2.23.3 Alta y baja presión de suministro de oxigeno 2.23.4 Alta y baja de presión inspiratoria pico 2.23.5 Desconexión o baja presión PEEP/CPAP 2.23.6 Baja carga de bateria interna 2.23.7 Falla de energía eléctrica 2.23.8 Falla de ventilador o ventilador inoperante 2.23.9 Silenciador temporal 2.23.10 Con control de volumen de alarma 2.23.10.1 Indicador de carga de bateria 2.23.10.2 Indicador de alimentación externa 2.23.10.3 Indicador de nivel de bateria 2.24 Monitoreo de parámetros: 2.24.1 Monitoreo digital de: 2.24.1.1 Volumen corriente exhalado 2.24.1.2 Volumen minuto exhalado 2.24.1.3 Relación I:E 2.24.1.4 Presión positiva al final de la espiración 2.24.1.5 Presión pico 2.24.1.6 Presión media 2.24.1.7 Flujo inspiratorio 2.24.1.8 Indicador de esfuerzo de paciente 2.24.1.9 Indicador de tipo de ventilación 3. Accesorios 3.1 Humidificador térmico servocontrolado, compatible con el ventilador 3.1.1 Montado en el soporte rodable 3.1.2 Autoprueba de encendido 3.1.3 Ajuste de la temperatura manual 3.1.4 Despligue digital de temperatura del gas inspirado en: 3.1.4.1 Pantalla tipo LCD 3.1.5 Alarmas audibles y visibles 3.1.5.1 Ajuste automático de alarmas de temperatura alta y baja 3.1.6 Puerto RS232 3.1.7 Puerto para calentar 3.1.8 Cable calefator de circuito de paciente compatible con el humidificador 3.1.9 Depósito o camara reusable para humidificador (tres) 3.2 Tanque de oxigeno tipo “E” con: 3.2.1 Manómetro 3.2.2 Regulador 3.3 Brazo soporte para circuito de paciente 3.4 Soporte o sujetador integrados al cuerpo del ventilador para el barandal de la camilla o a poste 3.5 Pulmón de prueba 3.6 Manguera de oxigeno con conector codificado de acuerdo a DISS 3.6.1 Toma mural 3.6.2 Tanques de oxigeno 3.7 Sensor de temperatura reusable (dos) 3.8 Sensor de flujo integrado o interconstruido 3.9 Circuito completo reusable para paciente: |  |  |
| --- | --- | --- |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CEDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO

(ANEXO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA)

| LICITACIÓN: LA-019GYR031-I21-2012 PARTIDA: 18 CLAVE SAI: 531.941.0279.04.01 CLAVE PREI: 000000000012190 CANTIDAD: 2 NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO – ADULTO |  | PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATALOGO: HOJA 3 DE 3 |
| --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES			                              DESCRIPCIÓN TECNICA DEL LICITANTE

| 3.9.1 Neonatal (dos) 3.9.2 Pediátrico (dos) 3.9.3 Adulto (dos) 4. Consumibles 4.1 Filtro bacteriano para circuito de paciente (tres) 4.2 Filtro de polvo (tres) 4.3 Filtro para las entradas de aire y oxigeno hacia el ventilador 5. Instalación 5.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz 5.2 Neumática para aire y oxigeno 6. Mantenimiento 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar 7. Normas y Estándares 7.1 Registro sanitario 7.2 Certificado de calidad ISO - 9001 – 2000 o ISO – 9001 – 2008 o certificado de calidad ISO – 13485 Ó TUV 7.3 Certificado FDA ó CE ó su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen SUPERIORES (PLUS) 1. Capacidad para ventilar pacientes neonatales 2. Duración de la bateria de más de 120 minutos, para el soporte de las funciones del ventilador, incluyendo fuentes de aire 3. Dos Kit de accesorios para ventilación no invasiva uno para paciente adulto y uno pediátrico Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo Jefe de los Servicios de Prestaciones Medicas |  |  |
| --- | --- | --- |

________________________________

Nombre y Firma del Representante

Autorizado por el Licitante